## Slide 1
자율 실험실 MuJoCo 시뮬레이션
스케일다운과 rule-based 제어는
어떻게 구현했나
진행 상황 보고 · 2026-10-02
Notes: 오늘은 로봇이 실험용 plate를 장비 사이로 옮기는 시뮬레이션에서, 장비 크기를 줄인 방법(스케일다운)과 로봇을 움직이는 방법(rule-based)을 중심으로 설명합니다. 마지막에 이번 검증에서 고친 점과 남은 문제를 공유합니다.

## Slide 2
한눈에 보기
구간은 각각 성공하지만, 이어 붙인 전체 공정은 아직 중간에 멈춘다
5 / 5
구간 단독 실행 통과
10/2 수정 후 Hotel→Fluent 등 5개 이송 구간
0 / 6
연속 공정 통과
후보 3개 × 양성·음성. Fluent→STX44에서 멈춤
15·30·40%
뒷부분 깊이 축소율
C1·C2·C3. 앞면·출입구·로봇은 1:1
4.82° → 1.37°
운반 중 최대 기울기
Hotel→Fluent, 수평 보정 연결 후. 실패 기준 5°
후보 3개의 결과는 지금까지 모두 같다. 로봇이 지나가는 앞면과 출입구를 고정했기 때문이다.
2
Notes: 핵심 숫자 네 개입니다. 구간을 하나씩 돌리면 다섯 개 모두 성공합니다. 하지만 Hotel부터 끝까지 한 번에 이어서 돌리면 여섯 번 모두 같은 곳에서 멈춥니다. 스케일다운 후보 세 개는 뒷부분 깊이를 15, 30, 40% 줄였고, 이번 수정으로 plate 기울기가 크게 줄었습니다.

## Slide 3
무엇을 시뮬레이션하나
레일 위 로봇팔 한 대가 plate를 장비 5곳 사이로 옮긴다
Plate Hotel
plate 보관
Fluent
액체 분주·처리
STX44
배양기
Reader
판독 (양성/음성)
Waste
폐기
음성
양성: Fluent → STX44 → Reader를 한 번 더 거친 뒤 종료
로봇: UR5e 로봇팔(관절 6개) + OnRobot RG6 그리퍼. 레일을 타고 장비 앞으로 이동
시뮬레이터: MuJoCo. 충돌·중력·관절 힘을 물리 법칙대로 계산
평가: 양성(장비 7곳 경유)과 음성(5곳 경유) 두 경로를 끝까지 실행
3
Notes: plate는 액체가 담긴 작은 칸이 여러 개 있는 실험 접시입니다. Hotel에서 꺼내 Fluent에서 처리하고, STX44에서 배양한 뒤 Reader에서 판독합니다. 양성이면 한 번 더 처리하고, 음성이면 Waste에 버립니다. 이 모든 이동을 로봇 한 대가 합니다.

## Slide 4
1
스케일다운
장비 뒷부분 깊이만 줄인 후보 3개를 코드가 자동으로 만든다
4

## Slide 5
통째로 줄이지 않고, 뒷벽만 앞으로 당겼다
냉장고의 문과 선반은 그대로 두고 뒷벽만 앞으로 미는 것과 같다
위에서 내려다본 장비 (예: Fluent)
로봇
레일
앞면
(고정)
원본
C1
C2
C3
← 뒷벽만 앞으로
1:1로 그대로 둔 것
UR5e 로봇팔, RG6 그리퍼, plate
장비 출입구 프레임, 유리문
plate 받침대와 작업 위치 (22개 항목)
줄인 것
Fluent·STX44·Reader 뒷몸체의 깊이(앞뒤 길이)만
통째로 줄이면 출입구와 받침대 위치가 바뀌어 로봇 동작을 전부 다시 만들어야 한다. 그러면 공정한 비교가 안 된다.
5
Notes: 왼쪽 그림은 장비를 위에서 본 모습입니다. 로봇 쪽 앞면은 고정하고, 뒷벽만 원본 위치에서 C1, C2, C3 위치로 앞으로 당겼습니다. 가로와 높이는 그대로입니다. 이렇게 해야 '장비를 줄여도 같은 로봇 동작이 가능한가'를 공정하게 비교할 수 있습니다.

## Slide 6
얼마나 줄였나
뒷부분은 15·30·40% 줄였고, 장비 전체 깊이로는 장비마다 다르게 줄었다
후보 | 원본 : 후보 | 축소율
C1 보수안 | 1 : 0.85 | 15 %
C2 기준안 | 1 : 0.70 | 30 %
C3 공격안 | 1 : 0.60 | 40 %
뒷부분(rear-shell) 깊이 기준. 가로·높이는 모두 1:1.
Fluent는 앞쪽 작업 공간이 커서 뒷부분을 40% 줄여도 전체 깊이는 19%만 줄어든다. STX44는 몸체 전체가 대상이라 40%가 그대로 반영된다.
Chart: 장비 전체 깊이 (mm)
| Fluent | STX44 | Reader
원본 | 1152 | 485 | 559
C1 | 1069 | 412 | 483
C2 | 986 | 340 | 406
C3 | 930 | 291 | 355
6
Notes: 왼쪽 표는 줄인 부분만 본 비율입니다. 오른쪽 그래프는 장비 전체 깊이입니다. Fluent는 원본 1,152 mm에서 C3 930 mm로 19% 줄고, STX44는 485에서 291 mm로 40%, Reader는 559에서 355 mm로 36% 줄었습니다. 이 비율은 내부 부품 크기에서 나온 값이 아니라 비교를 위해 정한 값입니다.

## Slide 7
코드가 후보를 만드는 6단계
scripts/generate_scale_down_proxy_models.py
1
원본 읽기
models/autonomous_lab.xml
2
뒷몸체 상자 찾기
충돌 상자 4개
Fluent 1·STX44 2·Reader 1
3
앞면 고정, 깊이 축소
깊이 × 0.85 / 0.70 / 0.60
중심 위치 재계산
4
모델 3개 저장
시뮬레이터가 오류 없이
읽는지 확인
5
자동 검사 2가지
고정 22개 항목 불변?
장애물이 원본보다 작은가?
6
기록
results/…manifest_v1.json
새 중심 = 앞면 위치 − (원래 반깊이 × 배율) 예: Fluent 앞면 0.900 m 고정, 뒷면 1.455 → 1.372 / 1.289 / 1.233 m
7
Notes: 충돌 상자는 '로봇이 여기에 닿으면 충돌'을 판정하는 단순한 직육면체입니다. 코드는 앞면 위치를 먼저 계산해 고정하고 깊이만 줄입니다. 5단계 검사 덕분에, 후보 장애물은 항상 원본보다 작거나 같습니다. 그래서 원본에서 충돌하지 않은 경로는 후보에서도 충돌하지 않습니다.

## Slide 8
스케일다운 결과를 읽을 때 주의할 점
시뮬레이션 비교용 후보이며, 제작 치수가 아니다
1
후보 간 결과가 같다
로봇은 앞면과 출입구만 지나간다. 이 부분을 고정했으니 최대 40% 축소까지는 로봇 동작이 달라지지 않는다.
2
비율의 근거가 없다
15·30·40%는 내부 부품 크기에서 나온 값이 아니라 비교를 위해 정한 선별 비율이다.
!
빠진 정보가 많다
내부 기구, 도어 개폐 공간, 센서·케이블, 제작 공차, 5 mL tube CAD가 모델에 없다.
현재 제안: 시뮬레이션상 최적은 C3(40%), 후속 검토 기준안은 C2(30%). 축소 한계를 찾으려면 50~70%까지 늘려 시험해야 한다.
8

## Slide 9
2
Rule-based 제어
정해진 경유지를 따라가는 자동 운전 + 매 순간 지켜보는 감독관
9

## Slide 10
동작을 '경유지(Phase)' 목록으로 쪼갠다
내비게이션 경유지처럼, 경유지마다 레일 위치·팔 자세·그리퍼·이벤트를 적는다
Phase("GRASP_AT_HOTEL", HOTEL_RAIL, HOTEL_WORK_Q, JAW_CLOSED, "carried")
이름
GRASP_AT_HOTEL
Hotel에서 집기
레일 위치
HOTEL_RAIL
레일 −1.254 m 지점
팔 관절 6개
HOTEL_WORK_Q
IK로 미리 계산한 각도
그리퍼
JAW_CLOSED
닫기 (plate 폭 128 mm)
이벤트
"carried"
끝나면 '들고 있음'
Hotel → Fluent 구간(34단계)의 흐름
다가가기
넣기
집기
빼기
넓은 곳으로
10°씩 18번 회전
Fluent 앞
유리문 통과
놓기
빠져나오기
구간별 경유지 수: Hotel→Fluent 34 · Fluent→STX44 17 · STX44→Reader 14 · Reader→Fluent 37 · Reader→Waste 12
10
Notes: 로봇에게 '여기로 가라'를 관절 각도로 알려줘야 합니다. 그리퍼 끝 위치에서 관절 각도를 거꾸로 계산하는 것을 IK(역기구학)라고 하고, 장비마다 이 계산을 미리 해서 숫자로 넣어 두었습니다.

## Slide 11
경유지 하나를 지나가는 5단계
경유지가 바뀔 때마다 이 순서로 계획하고 움직인다
1
경로 계획
빈손: 관절 각도를 곧게 보간
plate 운반: 경로를 30점으로 쪼개 점마다 수평 IK
2
헛회전 방지
10°와 370°는 같은 자세.
가까운 쪽 각도를 골라 손목 한 바퀴 회전 방지
3
S-curve 속도
천천히 출발·가속·감속.
레일 0.12 m/s, 팔 0.12 rad/s, 운반 중 0.06 rad/s
4
수평 보정
관절이 무게로 처지면 기울기가 쌓임.
매 순간 측정해 관절 목표를 살짝 수정 (10/2 추가)
5
다음 경유지로
그리퍼 끝 25 mm, 방향 12° 이내로
가까워지면 다음 단계
핵심 코드: lab_rl/envs/hotel_to_fluent.py — 나머지 구간 파일은 이를 상속하고 경유지 목록만 바꾼다
11
Notes: plate에는 액체가 담겨 있어서 기울면 안 됩니다. 그래서 들고 이동할 때는 경로를 잘게 나눠 매 점에서 수평을 맞추고, 속도도 절반으로 줄입니다. 4번 수평 보정은 이번에 새로 연결한 기능입니다.

## Slide 12
집기·놓기, 그리고 0.04초마다 검사하는 감독관
집기와 놓기
집기: 그리퍼가 닫히면 plate를 그리퍼에 고정(weld). 순간이동 없이 물리 엔진이 들고 옮긴다.
놓기 위치 보정 (10/2): 실제로 잡은 위치를 반영해 plate가 받침대 중심, 3 mm 위에 오도록 맞춘다.
놓기 조건 (10/2): 내려놓는 동작이 끝나고 plate가 제자리(XY 20 mm, 높이 15 mm 이내)에 멈췄을 때만 연다.
감독관 검사 (매 step = 0.04초)
충돌
로봇–장비 접촉 0건
즉시 실패
기울기
plate 윗면 5° 이하
즉시 실패
파지 유지
plate–그리퍼 50 mm 이하
즉시 실패
낙하
plate 높이 40 mm 이상
즉시 실패
최소 여유
장비와 10 mm 이상 권고
기록만
12

## Slide 13
구간을 이어 붙이고, 학습이 들어갈 자리를 남겨 두었다
Chart: 구간별 경유지 수
| Hotel→Fluent | Fluent→STX44 | STX44→Reader | Reader→Fluent | Reader→Waste
경유지 수 | 34 | 17 | 14 | 37 | 12
integrated_lab_process.py가 5개 목록을 하나로 잇는다. plate 하나가 Hotel부터 마지막 Reader나 Waste까지 이동한다.
강화학습(RL)이 들어갈 자리
환경은 Gymnasium 표준 형식. step(action)이 받는 숫자 7개를 기준 궤적 위에 조금씩 더한다.
위치 3개
step당 최대 2 mm
회전 3개
step당 최대 0.01 rad
레일 1개
step당 최대 4 mm
지금은 0만 넣고 rule-based 궤적만 검증하는 단계. 학습은 아직 시작 전.
13

## Slide 14
3
이번 검증 결과
9/30 문서의 '전 후보 통과'는 현재 코드에서 재현되지 않았다
14

## Slide 15
찾아서 고친 문제 4가지
수정은 hotel_to_fluent.py와 integrated_lab_process.py 두 파일에만 들어갔다
STX44에 놓다가 plate 낙하
그리퍼 끝 위치만 보고 놓음. plate는 폭 30 mm 받침대에서 35 mm 벗어난 공중에 있었다
수정: plate가 받침대 제자리에 멈춘 뒤에만 놓기
놓는 위치가 20~35 mm 어긋남
놓는 자세가 그리퍼 끝 기준이라 실제 잡은 위치 차이를 반영 못함. 높이도 17 mm 높았다
수정: plate 기준으로 받침대 중심, 3 mm 위에 맞춤
운반 중 최대 4.8° 기울어짐
plate 무게로 관절이 처짐. 수평 보정 함수는 만들어만 두고 호출하지 않았다
수정: 수평 보정을 실제 제어에 연결
두 번째 Reader 목표 설정 오류
구간 연결 설정의 시작 번호가 7이 아니라 10. Reader에 놓을 때 STX44를 목표로 삼음
수정: 7로 수정
15

## Slide 16
수정 후 5개 구간 모두 통과, 기울기도 줄었다
구간을 따로 돌렸을 때 운반 중 최대 기울기 (°). 5°를 넘으면 실패
Chart: 
| Hotel→Fluent | Fluent→STX44 | STX44→Reader | Reader→Fluent | Reader→Waste
수정 전 | 4.82 | 3.73 | 2.63 | 4.26 | 3.81
수정 후 | 1.37 | 3.7 | 1.17 | 2.35 | 2.35
읽는 법
Hotel→Fluent 4.82° → 1.37°로 가장 크게 개선
Fluent→STX44 수정 전엔 plate 낙하로 실패. 지금은 통과하지만 3.70°로 기준에 가장 가깝다
기준 5°를 넘는 구간은 없다
16

## Slide 17
남은 문제: 같은 위치, 다른 팔 모양
연속 공정 6번 모두 Fluent에서 plate를 들고 나오는 단계에서 5.03°로 멈춘다
단독 실행
A 모양
기본 자세에서 출발해 A 모양으로 Fluent에 들어간다. plate를 수평으로 든 채 나오는 경로가 있다.
연속 공정
B 모양
Hotel 구간에서 넘어온 B 모양 그대로 들어간다(팔꿈치 1.46 rad, A는 0.51 rad). 나오는 경로가 없어 손목이 한계에 걸리고 기운다.
왜 이런 일이 생기나
사람도 컵을 같은 자리에 두면서 팔꿈치를 위로 들거나 아래로 내릴 수 있다. 로봇도 같은 손끝 위치에 여러 팔 모양으로 닿는다.
경유지를 구간마다 따로 만들어서, 구간이 만나는 지점의 팔 모양이 서로 맞는지는 확인된 적이 없었다.
시도했다가 되돌린 방법
① 빈손일 때 손목 한 바퀴 풀기 → 같은 곳에서 실패 ② 재진입 전 기본 자세 복귀 → 팔이 자기 몸에 막혀 멈춤. 둘 다 되돌렸고, 5개 구간은 다시 통과 확인
17
Notes: 후보 세 개와 상관없이 같은 곳에서 같은 값으로 멈추므로, 원인은 스케일다운이 아니라 로봇 동작입니다. 또 Fluent→STX44의 STX44_PRE_TRANSIT 단계는 plate를 든 채 어깨를 약 280° 뒤집는 동작이라 불안정합니다.

## Slide 18
다음 단계
1
경유지 재설계
Fluent 출력부·STX44 진입부를 연속 공정의 B 모양 기준으로 다시 잡는다. plate를 든 채 팔 모양을 크게 바꾸는 동작을 없앤다.
2
전체 재검증
연속 공정 6번(C1·C2·C3 × 양성·음성)을 다시 돌려 비교표와 9/30 문서를 갱신한다.
3
축소 한계 찾기
깊이 축소를 50~70%까지 늘려 로봇 여유가 실제로 줄어드는 지점을 찾는다.
4
강건성 검증
장비·plate 위치에 무작위 오차를 넣어 반복 실행한다 (Monte Carlo).
5
제작 정보 확보 → 학습
내부 CAD·도어·tube CAD를 확보해 후보를 확정하고, 카메라 기반 강화학습 보정을 올린다.
18